
SEYYAR MUAYENE LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 
1-Lamba, genel cerrahi, doğumhane, KBB, dermatoloji ve küçük cerrahi operasyonlarda kullanılabilecek türde tasarlanmış bir muayene lambası olmalıdır.  
2-Lamba başlığını tutan kol, en az 57 cm uzunluğunda ayarlanabilir, kolay hareket edebilen ve esnek yapıda olmalıdır. 
3-Lamba başlığını tutan kol, en az 8 cm uzunluğunda kolay hareket edebilen bir yapıda olmalıdır.
3-Lamba başlığında, enfraruj içermeyen ışık üretebilen, halojen lambadan uzun ömürlü, elektrik sarfiyatı daha az gelişmiş teknoloji ürünü en az 7 LED’li ışık armatürü kullanılmalıdır.  
4-Lambanın gövde ile hareket ettirilmesi esnasında kolay devrilmemesi ve rahat taşınabilmesi için mobil standı 4 tekerlekli olmalıdır.  
5-Lamba başlığının dış çapı en az 120 mm, iç çapı en az 70 mm ölçülerinde olmalıdır.  
6-Lamba paneli üzerinde On/Off ve 8 kademeli ışık şiddet ayarı için dokunmatik tuşlar olmalıdır.  
7-Lamba 220V/50 HZ AC şehir şebekesinde çalışmalıdır.  
8-Cihaz üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garanti olmalıdır.  
9-Lamba başlığında kullanılan led ömrü > 50000 saat olmalıdır.  
10- Işık alanının boyutu 100 mm olmalıdır.  
11- Yoğunluk 45.000 Lüks +%10 olmalıdır.  
12- Lambanın renk ısısı 4800K olmalıdır.  
13-Lambanın renk dönüşüm indeks değeri 93 RA olmalıdır.  
14- Işık çapı 125 mm olmalıdır. 
15- Ürünün ÜTS kaydı olmalıdır.
16. Ürün 2 yıl garantili olmalıdır.  
17. Ürünün TSE ve Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.  
18. Ürünün MDR ve FDA belgeleri olmalıdır.
 


