TEK BAŞLIKLI AMELİYATHANE TAVAN LAMBASI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Lamba tavan montajlı ve tek başlıklı yapıda olmalıdır.
2) [bookmark: _Hlk223510656]Aydınlatma gücü minimum 80.000 Lux +-%10 veya üzeri olmalıdır.
3) Renk sıcaklığı 3.500 – 5.000 Kelvin aralığında ayarlanabilir olmalıdır.
4) CRI (Renksel Geriverim İndeksi) minimum %95 olmalıdır.
5) LED teknolojisi kullanılacak olup LED ömrü minimum 50.000 saat olmalıdır.
6) Derinlik aydınlatma özelliği sayesinde homojen ışık sağlayacaktır.
7) Isı artışı minimum seviyede olmalı, cerrahi alanı ısıtmayacak şekilde olmalıdır.
8) Parlaklık seviyesi kontrol paneli üzerinden kademeli olarak ayarlanabilir olmalıdır.
9) Lamba başlığı hafif ve aerodinamik tasarıma sahip olmalıdır.
10) Yatay ve dikey eksende rahat hareket kabiliyeti olmalıdır.
11) Tavan askı sistemi sağlam ve uzun ömürlü malzemeden üretilmiş olmalıdır.
12) Antibakteriyel yüzey kaplamasına sahip olmalıdır.
13) Tüm hareketli parçalar bakım gerektirmeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
14) 220-240V / 50-60 Hz şehir şebekesi ile çalışabilir şekilde imal edilmiş olmalıdır.
15) Düşük enerji tüketimine sahip olmalıdır.
16) Ürünlerin Barkod numarası olmalı ve teslimi sırasında ürün üzerinde barkodlu ve CE standartlarında etiketiyle teslim edilmelidir.   
17) İhaleye iştirak edecek firmaların ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı olmalıdır. Tekliflerinde bunu belirtmelidir.  
18) Teklif verecek firmaların mutlaka TSE 12426 ve Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır.  
19) Teklif verecek firmaların mutlaka ISO 13485, ISO 9001 belgeleri bulunmalıdır.  
20) Cihaz minimum 2 (iki) yıl garanti kapsamında olacaktır. Üretici firma, yedek parça ve teknik servis desteğini minimum 10 yıl süre ile sağlayacaktır.
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TMI OMEGA 200

Teknik Ozellikler
Yogunluk 80,000 Lux +10%
Isik Alaninin Boyutu 15cm
Renk Sicakhg 4000 - 5000 K
Renk Azaltma indeksi| 93 RA
LED Omrii >50000 Saat.
LED Sayisi 28
Isik Capi 200 mm
Kontrol Paneli Dokunmatik
Gl¢ Kaynagi 220V/50Hz AC
LED'in Rengi Beyaz





